## TALLER RCC
LOGO |  |  | TALLER REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN | [14 empty] | CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:
Item | INSTRUMENTO | [5 empty] | REQUISITOS ISO/IEC 17025:2017, Numeral 7.8.2.1
[7 empty] | Literal a | Literal b | Literal c | Literal d | Literal e | Literal f | Literal g | Literal h | Literal i | Literal j | Literal l | Literal m | Literal n*
[5 empty] | CÓDIGO | NÚMERO DE | TÍTULO | NOMBRE Y | LUGAR DE | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE E INFO | MÉTODO | IDENTIFICACIÓN DEL | FECHA DE | FECHA DE | FECHA DE | DECLARACIÓN | RESULTADOS | ADICIONES O
[6 empty] | CERTIFICADO |  | DIRECCIÓN DEL LAB | CALIBRACIÓN | DE HOJAS | DE CONTACTO | UTILIZADO | ÍTEM CALIBRADO | RECEPCIÓN | CALIBRACIÓN | EMISIÓN | RESULTADOS | DE LA CAL | EXCLUSIONES
1 | Micropipeta activada por pistón |  |  |  | PP-01 | CL235687 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Item | Numeral 7.8.2.1 |  | REQUISITOS ISO/IEC 17025:2017, Numeral 7.8.4.1 | [5 empty] | Numeral 7.8.4.3 | REQUISITOS ONAC | [5 empty] | CONTROL INTERNO
| Literal o | Literal p* | Literal a | Literal b | Literal c | Literal d* | Literal e* | Literal f* |  | RAC-3.0-03 Numeral 4.2.2 |  | ILAC P-14 (5.2) | ILAC P-14 (5.3) | ILAC P-14 (5.3) | ILAC P-14 (5.5)
| IDENTIFICACIÓN | RESULTADOS | INCERTIDUMBRE | CONDICIONES | DECLARACIÓN | RESULTADOS | DECLARACIÓN | OPINIONES O | NO RECOMIENDA | UBICACIÓN LOGO TIPO ONAC | INDICACIÓN DE LA NORMA EN EL LOGO TIPO | k FACTOR DE Y PROBABILIDAD DE COBERTURA / NOTA EXPLICATIVA | MÁX 2 CIFRAS SIGNIFICATIVAS | REDONDEO DEL RESULTADO | CMC lab <= | FECHA DE | SE ACEPTA | ACCIÓN A | FIRMA DE
| DE AUTORIZADOS | EXTERNOS | CALIBRACIÓN | AMBIENTALES | TRAZABILIDAD | ANTES AJUSTE | DE CONFORMIDAD | INTERPRETACIÓN | INTERVALO CAL** |  |  |  | EN LA INCERTIDUMBRE |  | INCERTIDUMBRE REPORTADA | REVISIÓN | CERTIFICADO | TOMAR | REVISIÓN
1 | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 0,74<=1,3 | 2026-05-29 | si | no | scm
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[7 empty] | FIRMA DE APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN |  |  |  |  | CARGO |  |  |  | FECHA
Certificado emitido bajo la norma ISO/IEC 17025:2005
*
Requisitos Opcionales
Las casillas deben ser diligenciadas con si cumple y X si no cumple ** Excepto cuando se haya acordado con el cliente

## TALLER RTM
LOGO |  |  | TALLER REVISIÓN DE LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA Y VERIFICACAIÓN METROLÓGICA | [9 empty] | CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:
IDENTIFICACIÓN |  |  | REVISIÓN DE TRAZABILIDAD METROLÓGICA | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA |  |  | INTERVALO DE INDICACIONES
ÍTEM | INSTRUMENTO | CÓDIGO | PROVEEDOR DE | NÚMERO DE | CÓDIGO DE | CERTIFICADO | EMITIDO | TRAZABLE | REQUERIDA | REPORTADA | ¿CUMPLE? | DE TRABAJO | CALIBRADO | ¿CUMPLE?
|  |  | CALIBRACIONES | CERTIFICADO | ACREDITACIÓN | DEL PATRÓN | POR | A | [5 empty] | I.Trab ≤ I.Cal
1 | Micropipeta | PP-01 | METROCARIBE S.A. | CL235687 | 13-LAC-008 | LP3612-25 | SET&GAD | SI | ul | ul | si | 200 a 800 | 100 a 1000 | si
2 | [11 empty] | 50 a 3000 | 100 a 1000 | no
3
4
5
6
7
8
9
10
|  |  | ERRORES DEL INSTRUMENTO |  |  | VERIFICACIÓN METROLÓGICA DEL INSTRUMENTO |  |  | VERIFICACIÓN METROLÓGICA DEL PROCESO |  |  | CONTROL INTERNO
|  | ÍTEM | MAYOR ERROR | MÁXIMO | ¿CUMPLE? | INCERTIDUMBRE | ¿CUMPLE? |  | TOLERANCIA | ¿CUMPLE? |  | ¿SE DEBE | FECHA DE | FIRMA DE
|  |  | REPORTADO | PERMITIDO | Error Rep ≤ EMP | EXPANDIDA | Error Rep + Incertidumbre ≤ EMP |  |  | Error Rep + Incertid. ≤ TOL |  | TOMAR ACCIÓN? | REVISIÓN | REVISIÓN
|  | 1 | 3.8 | 3 | no | 1.4 | 3,8+1,4=5,2 | no | 10 | 5.2 | si | si, mantto correctivo | 2026-05-29 | scm
|  | 2 | [9 empty] | no, se utiliza con respecto a la TOL_PROC
3
4
5
6
7
8
9
10
|  |  | FIRMA DE APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DE EQUIPOS CALIBRADOS |  |  | CARGO |  |  |  |  | FECHA